Мониторы интенсивности и положения пучка синхротронного излучения на основе PIN-фотодиодов

1.ВВЕДЕНИЕ

Синхротронное излучение (СИ) играет ключевую роль в современных исследованиях в различных областях науки от физики и материаловедения до химии и биологии, предоставляя уникальные возможности для изучения структуры и свойств вещества на микро- и наноуровне. Эксперименты с использованием СИ проводятся на специализированных станциях – каналах вывода излучения из накопительного кольца синхротрона. Такие экспериментальные станции вместе с сопутствующей инфраструктурой представляют собой отдельные лаборатории, включающие множество систем: оптику (преимущественно рентгеновскую), вакуумную арматуру, окружение образца, детекторы, радиационную защиту и др. Среди них немаловажную роль играет система диагностики, служащая для мониторирования положения, интенсивности и профиля пучка СИ как на этапе пусконаладки, так и в процессе плановой эксплуатации станции. Зачастую для обеспечения стабильности работы станции мониторы пучка используются после каждого основного оптического элемента, включая апертуры, монохроматоры и фокусирующие устройства.

Критически важным аспектом проектирования мониторов пучка СИ является выбор сенсоров, способных работать в условиях высокой радиационной нагрузки, поскольку длительное воздействие интенсивного рентгеновского излучения может приводить к деградации их характеристик. При этом требуется, чтобы сенсор помимо радиационной стойкости также обладал как можно более высокими «светосилой», однородностью и динамическим диапазоном.

Современные мониторы положения и интенсивности синхротронного пучка (X-Ray Beam Position Monitor, XBPM) подразделяются на несколько основных типов. К первой группе относятся позиционно-чувствительные ионизационные камеры, позволяющие восстанавливать пространственное распределение интенсивности пучка СИ. Устройства второго типа, такие как флуоресцентные экраны и проволочные сканеры, обеспечивают непосредственное измерение профиля, однако требуют вмешательства в пучок; применение их ограничено главным образом начальной юстировкой, за исключением устойчивых к радиационным и тепловым нагрузкам тонких полупроводниковых детекторов. Третью категорию составляют «ножевые» (периферийные) датчики, фиксирующие изменение фототока при частичном перекрытии пучка размещенными на периферии поперечного сечения чувствительными элементами.

Одним из наиболее компактных и экономически эффективных решений является выбор кремниевого PIN-фотодиода в качестве сенсора. Далее по ходу статьи описаны испытания прототипов монитора интенсивности пучка СИ на основе одного PIN-фотодиода и периферийного XBPM на основе четырёх PIN-фотодиодов производства ИП СО РАН. Испытания проводились на станциях СИ накопителей ВЭПП-3 и ВЭПП-4 ИЯФ СО РАН.

2. МОНИТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ПУЧКА СИ НА ОСНОВЕ ОДНОГО PIN-ФОТОДИОДА

Нами был разработан и протестирован монитор интенсивности пучка СИ на основе PIN-фотодиода производства ИФП СО РАН; схема и фотография прототипа фотодиода приведена на рис. 1. Подложка фотодиода выполнена из высокочистого монокристаллического кремния с удельным сопротивлением 3÷5 кОм·см (область i-Si, время жизни неравновесных носителей ~1 мс). Области электронной (n+) и дырочной (p+) проводимостей сформированы диффузионной загонкой фосфора и ионным легированием бора соответственно. На поверхность фотодиода нанесён тонкий (сколько нм?) [это важно?] слой алюминия и пассивирующие диэлектрические слои SiO2. Размеры кристалла составляют 5,1 мм × 5,1 мм × 0,4 мм при активной площади 4,4 мм × 4,1 мм.

| Рис. 1. Схема PIN-фотодиода в разрезе (слева) и фотография фотодиода (справа) |  |
| --- | --- |

Вольт-амперная и вольт-фарадная характеристика представлены на [рис. Нужно?]

Первая экспериментальная проверка работоспособности фотодиодного датчика была проведена на технологической станции ВЭПП-4 ИЯФ СО РАН, расположенной на выходе поворотного дипольного магнита. Расстояние от точки излучения до области размещения фотодиода составляло 20 м.
Параметры источника приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные параметры накопителя ВЭПП-4М на Технологической станции СИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Энергия электронов, ГэВ | 4,5 |
| Магнитное поле в точке излучения, Тл | 0,434 |
| Критическая энергия, кэВ | 5,86 |
| Натуральный эмиттанс, пм∙рад | 141 |

PIN-фотодиод размещался за монохроматором в прямом пучке и подключался к радиотехнической схеме, включающей источник обратного смещения, трансимпедансный усилитель и АЦП [рис. В курсовых у нас упрощенная схема, а у Светохина только схема для четырех диодов].

Рисунок 3 Сканирование PIN-фотодиода по горизонтальной координате. Точки представлены усредненной выборкой из 10 измерений.

Рисунок 2. Профиль пучка СИ по вертикальной координате

Для определения пространственной однородности отклика проводилось сканирование PIN-фотодиода по горизонтали и вертикали относительно пучка, ограниченного вертикальной щелью шириной 1 мм вблизи максимума интенсивности; профиль пучка по вертикали представлен на рис. 2 Анализ полученных профилей сканирования, изображенных на рис.3, показал, что рабочая область с равномерным откликом составляет ?? × ?? мм2.

Во второй серии экспериментов исследовалась стойкость фотодиода к длительному облучению. Выбранный участок чувствительной области размером ?? × ?? мм2 облучался прямым немонохроматическим («белым») пучком в течение 30 мин. До и после облучения выполнялось вертикальное сканирование диода. Сравнение профилей не выявило значимых изменений амплитуды сигнала или формы кривой в пределах погрешности измерений. Оценочная доза излучения, полученная фотодиодом, составила [??]. Таким образом, было показано отсутствие заметной деградации рабочих характеристик PIN-фотодиода при полученной дозовой нагрузке.

3. МОНИТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ПУЧКА СИ НА ОСНОВЕ ЧЕТЫРЕХ PIN-ФОТОДИОДОВ

Рисунок 4. Модель размещения фотодиодов (слева) и готовая оснастка (справа). Цифрами обозначены: 1-PIN-фотодиоды; 2-апертура для прохождения пучка

На основе четырех PIN-фотодиодов был разработан прототип квадрантного детектора, фотография которого изображена на рис. [4]. Секции монитора расположены на периферии области пучка СИ с характерным размером порядка 1 мм по горизонтали и вертикали для обеспечения максимальной чувствительности.

Фотодиоды смонтированы на печатной плате размером 35 × 30 мм2, изготовленной из стеклотекстолита с центральным окном размерами 10 × 2 мм², необходимым для прохождения пучка синхротронного излучения. Фотодиоды, расположенные на периферии пучка излучения, установлены на плату в ИФП СО РАН. Незначительные угловые и продольные смещения PIN-

Рисунок 5 Принципиальная схема предусилителя

диодов, обусловленные ручным монтажом, не оказывают влияния на точность измерений вследствие последующей калибровки по симметрии сигналов.

Рисунок 6. Готовая плата предусилителя

Для согласования фотодиодов с многоканальным АЦП был разработан четырёхканальный модуль предусиления, схема которого изображена на рис. []. Каждый канал включает в себя трансимпедансный усилитель на операционном усилителе (ОУ) OPA170, инвертирующий усилитель на ОУ MC33079 и источник смещения для питания фотодиодов, собранный на повышающем преобразователе LM2733. Смонтированная плата усилителя, представленного на рис. [] размещена в экранирующем корпусе из фольгированного стеклотекстолита.

Рисунок 7 Фото экспериментальной станции: 1- монохроматор; 2-блок горизонтальных/вертикальных щелей; 3-блок круглых щелей; 4- блок КРМ

Испытания прототипа проводились на экспериментальной станции элементного рентгенофлуоресцентного анализа накопителя ВЭПП-3 (рис. []). Монитор закреплялся на высокоточной подвижке блока конфокального рентгеновского микроскопа (КРМ), обеспечивающей шаг перемещения 0,1 мкм. Данные регистрировались с помощью многоканального 18 битного АЦП с частотой измерений 1 кГц. Во всех экспериментах использовалось монохроматическое излучение c энергией 12,5 кэВ, а центр координат системы определялся по равенству сигналов секторов.

Были выполнены три серии экспериментов, в каждом из которых отслеживалось изменение сигнала пары секторов с усреднением 10⁴ отсчётов (в течение 10 секунд). Первое сканирование было выполнено с шагом 100 мкм, и скачкообразное изменение сигнала наблюдалось визуально. Далее монитор перемещали вниз, а затем вверх относительно найденного центра пучка с шагом подвижек 10 микрометров. В финальном испытании шаг подвижек блока конфокального рентгеновского микроскопа составлял 1 мкм, от

Рис. 8. Сигнал с правой пары секторов с нормировкой, шаг 10 микрон (слева), шаг 1 микрон (справа)

найденного центра осуществлялось перемещение вниз и вверх.

Рисунок 9. Вычисление ошибки определения шага

Оценка точности проводилась путем обращения измеренной зависимости сигнала к координате. Средняя ошибка (рис. [9]) определения шага составила 0,4 мкм, что обуславливает применимость разработанного монитора на экспериментальных станциях источников синхротронного излучения.

- Аннотация
Введение. О проблеме мониторинга пучка СИ (о радиационной стойкости, квантовой эффективности и динамическом диапазоне сенсоров рентгеновского излучения, об отечественном производстве).

- Монитор интенсивности пучка СИ на основе одного PIN-фотодиода.
 Фото изделия, принципиальная схема (плата с диодом+усилитель+АЦП), описание принципа действия. Экспериментальная проверка работоспособности (описание эксперимента на ВЭПП-4, результаты измерений однородности, шумов и динамического диапазона, радиационной стойкости). Промежуточный вывод о применимости (например, в качестве детектора в задачах сканирующей просвечивающей микроскопии и XAFS-спектроскопии).

- Монитор положения пучка СИ на основе четырёх ПИН-фотодиодов. Фото изделия, принципиальная схема (плата с 4 диодами+многоканальный усилитель+многоканальный АЦП), описание принципа действия. Экспериментальная проверка работоспособности (описание эксперимента на ВЭПП-3, результаты измерений положения и профиля пучка). Промежуточный вывод о применимости (в т.ч. для мониторинга на СКИФе).

- Заключение